1 - SITUAÇÃO DE REVISÃO:

| Versão | Data | Descrição resumida da alteração da versão |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01/07/19 | Implantação do documento |

2 - OBJETIVO:

Descrever a sistemática para obtenção e controle de água reagente do L.A.C., em conformidade com o Manual para Acreditação do Sistema de Gestão da Qualidade de Laboratórios Clínicos do Sistema Nacional de Acreditação – SNA/DICQ – 7ª edição, baseado nos requisitos  da  Norma ABNT NBR  ISO 15189:2015 – Laboratórios Clínicos – Requisitos de Qualidade e Competência, e demais normas pertinentes, tais como:  normas sanitárias, trabalhistas, ambientais e profissionais que dispõem sobre o funcionamento dos serviços de saúde que realizam atividades nas áreas de análises clínicas, patologia clínica e citologia.

3 - Campo de Aplicação:

Área Técnica

4 - Referência:

MQ 001 – Manual da qualidade

PQ 002 – Exames

PQ 004 – Equipamentos e instrumentos

PQ 007 – Reagentes

PQ 009 – Controle Interno da Qualidade – CIQ

PQ 010 – Controle Externo da Qualidade – CEQ

PQ 016 – Lavagem e esterilização de materiais

5 - Terminologia, Definição e Símbolo:

NA

6 - Descrição:

6.1 - Especificações da Água Reagente:

A água reagente usada no L.A.C. é a do tipo ARLC, sendo obtida através de Deionização (Osmose Reversa).

6.2 – Controle da qualidade da água reagente:

O controle da qualidade da água reagente usada no Laboratório de Análises Clínicas é feito através do(s) seguinte(s) parâmetro(s), conforme IT correspondente:

- determinação da condutividade/resistividade, diariamente;

- determinação da contaminação bacteriana, mensalmente ou quando necessário;

- determinação das substâncias orgânicas, mensalmente ou quando necessário;

- determinação da sílica solúvel, como SiO2, mensalmente ou quando necessário;

Todos os resultados dos parâmetros são registrados no FR 005 – Controle de Água Reagente.

6.2.1. Determinação da Resistividade:

A resistividade da água é controlada através de um condutivímetro comercial, com visor de leitura numérica.

Seguindo as orientações do fabricante determinar a condutividade da água reagente e registrar no FR 005.

6.2.2. Determinação da contaminação bacteriana:

A contagem das bactérias é feita pela contagem de colônias desenvolvidas em um meio de cultura inoculado com volumes determinados.

Técnica

a) Fundir 2 tubos de meio de cultura de Ágar Mueller-Hinton e depois deixar esfriar até 45-46ºC;

b) Adicionar a um deles 1 mL de água e a outro 0,1 mL, e homogeneizar;

c) Verter para placas de Petri estéreis, e deixar solidificar;

- Incubar a 35-36º C por 48-72 horas;

- Fazer a contagem das colônias nas placas:

Água aprovada ≤ 10 ufc/mL

Água reprovada > 10ufc/mL

Realizar o controle microbiológico da água mensalmente e sempre após manutenção do equipamento.

6.2.3. Determinação das substâncias orgânicas:

A presença de substâncias orgânicas é determinada pela redução de uma solução de permanganato de potássio 0,01 N (1,28g/L).

Técnica:

- Em um frasco, colocar 500 mL de água reagente a examinar

- Adicionar 0,2 mL de solução de permanganato de potássio 0,01N

- Observar:

Água aprovada = se dentro de uma hora ainda persistir a cor violeta, comprova a não existência de substâncias orgânicas

Água reprovada = desaparecimento da cor violeta dentro de uma hora, pois a presença de substâncias orgânicas reduz o permanganato, tornando o líquido incolor.

6.2.4. Determinação da sílica solúvel:

A determinação da sílica solúvel é feita através de reagentes do kit de fósforo (método de Gomori)

Técnica:

a) prepara-se uma reação de branco do kit de fósforo com a água reagente a examinar;

b) medir a absorbância deste branco, acertando o zero do espectrofotômetro com água, em 650 nm ou filtro vermelho.

c) Leitura:

Água aprovada = a DO não poderá ultrapassar 0,010 e a reação do branco não apresentar a formação de cor azul visível, tendo portanto uma concentração de silicatos não superior a 0,10 mg/L.

Água reprovada = DO superior a 0,010, cor azul visível e concentração de silicatos superior a 0,1mg/L; Quando isto acontece o deionizador deve ser regenerado ou a coluna com resina deve ser trocada.

7 - Controle de Registros:

| Identificação do registro | FR 005 – Controle de água reagente |
| --- | --- |
| Responsável pela coleta | Responsável Técnico |
| Responsável pelo acesso | Gestor da Garantia da Qualidade e Diretor do Laboratório |
| Local do arquivamento | Sala de arquivo morto e/ou arquivo virtual |
| Forma de armazenamento | Meio físico e/ou eletrônico |
| Tempo de guarda: | 5 anos |

8 – ANEXOS:

FR 005 – Controle de água reagente:

| Método de obtenção: ( ) Destilação ( ) Deionização ( ) Osmose reversa ( ) __________ | Nº de registro do Condutivímetro: ______ | Mês/Ano: ____/____ |
| --- | --- | --- |
| Critérios de aceitabilidade para ARLC = Água Reagente para Laboratório Clínico (CLSI C3A4): |
| Condutividade: ≤ 0,1 mS/cm a 25°C ou Resistividade: ≥ 10 MΩ/cm a 25°C Periodicidade: Diária | Bactérias Heterotróficas: < 10 ufc/mL Periodicidade: ___________ | Carbono orgânico total: < 500 ng/g (ppb) Periodicidade: ___________ | Silicato: < 0,010 D.O. Periodicidade: __________ |

| Dia | Hora | Responsável | Condutividade | Bactérias Heterotróficas | Carbono orgânico total | Silicato | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |